|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **直流计量模块JSY-MK-218 测试报告** | | | | | | | | | | |
| **产品基本信息** | | | | | | | | | | |
| **产品名称** | | 串口服务器 | | **测试人** | | 玉绍涛 | | **产品图片** | | |
| **产品型号** | | CX-001E | | **测试时间** | | 2025.06.5 | | 微信截图_20250605104917 | | |
| **生产厂家** | |  | | **项目编号** | |  | |
| **技术手册** | |  | | | | | |
| **通讯协议** | | JSY-MK-218直流计量模块说明书.pdf | | | | | |
| **上位机** | |  | | | | | |
| **产品测试需求与结果** | | | | | | | | | | |
| **编号** | **需求要点** | | **测试方法** | | **完成标准** | | **实际结果** | | **测试状态** | **完成时间** |
| **1** | 验证协议 | | 文档协议与实际操作相符 | | 文档协议与实际操作相符 | | 一致 | | 通过 | 2025.6.5 |
| **2** | 度数精确度 | | 电压、电流精确度 | | 电压：±0.3  电流：±0.1 | | 电压：12.15V 电流：2.51A  电流误差5ma | | 通过 | 2025.6.5 |
| **3** | 丢包率测试 | | 使用串口测试数据丢包率 | | 丢包率<3% | | 丢包率0 默认采集间隔0 | | 通过 | 2025.6.5 |
| **4** | 接入主机测试 | | 把设备接入主机长时间测试 | | 长时间采集正常 | | 长时间采集正常 | | 通过 | 2025.6.5 |
| **其他问题** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |