- ETCR2900接触式接地电阻在线监测仪

modbus通讯协议1.2

ETCR2900通讯协议采用标准MODBUS-RTU通讯协议。仪表为从机。

- RTU消息帧基本定义

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能编码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 |

- 参数读命令

- 主机读命令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 0x01~0xff | 0x03 | 0x00 | 0x0D-0x0F | XX | XX | XX | XX |

- 主机设置命令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 0x01~0xff | 0x06 | 0x00 | 0x11、0x12 | XX | XX | XX | XX |

说明： 1）设备地址：1~255  0为广播地址；

2）功能代码：0x03 读取

读取地址作用:

0x0D       数据写入1，返回电阻值（0D八进制为15）

数据写入2，同时返回电阻值和小数位

0x0E			数据写入1，返回电阻值小数位（0E八进制为16）

0x0F   		数据写入1，返回电压值  （0F八进制为17）

100-200（十进制）		数据写入1，返回仪表所存1-99组电压值

400-500	（十进制）		数据写入1，返回仪表所存1-99组电阻值

600-700	（十进制）		数据写入1，返回仪表所存1-99组电阻值小数位

3）功能代码：0x06 设置

测试地址:     0x11          数据写入1为测试（11八进制为21）

更改ID地址:  0x12          数据写入内容为ID值（12八进制为22）

- 从机读取数据回应格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | .. | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 数据长度 | 数据4 | .. | 数据0 | CRC | CRC |
| 0x01~0xff | 0x03 | 0x02、0x04 | XX | XX | XX | XX | XX |

3、从机设置数据回应格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 0x01~0xff | 0x06 | 0x00 | 0x11、0x12 | XX | XX | XX | XX |

例：

- 设置ID地址（起始为1地址，设置地址为2）

发送：01 06 00 12 00 02 A8 0E

接收：01 06 00 12 00 02 A8 0E

- 发送开始测试命令

发送：01 06 00 11 00 01 18 0F

接收：01 06 00 11 00 01 18 0F

- 读取电阻值（假设值为30.0欧）

发送：01 03 00 0D 00 01 15 C9

接收：01 03 02 01 2C B8 09

注：02代表有效数据长度；01 2C代表数值为300

读取电阻值小数位（假设值为30.0欧）

发送：01 03 00 0E 00 01 E5 C9

接收：01 03 02 00 01 79 84

注：02代表有效数据长度；00 01代表单位为1位小数

所以最终读值为300*0.1=30欧

- 同时读取电阻值和小数位（假设值为8.00欧）

发送：01 03 00 0D 00 02 55 C8

接收：01 03 04 03 20 00 02 7A 7C

注：04代表有效数据长度；03 20 代表数值为800；00 02代表单位为2位小数

所以最终读值为800*0.01=8.00欧

- 读取电压值（39V）

发送：01 03 00 0F 00 01 B4 09

接收：01 03 02 00 27 F8 5E

注：02代表数据长度；00 27 代表数值为39V

注意事项：

  - 波特率为9600bps 数据位为8位 停止位为1位 无校验位。

  - 不允许对从机设置为地址0。

  - 广播地址0x00可对所有从机 发送测试命令，但从机并不返回确认响应！

  - 对从机发送测试命令，要等30秒测试结束才能读取新的电阻值，否则读取的是上一个电阻值。