485型管道微压变送器

使用说明书

# 产品简介

## 产品概述

我司设计研发的管道微压差传感器适用于测量1000pa范围内气体正压、负压以及压差，基于伯努利方程和皮托管原理，将管道内的风速和风量转换成压力输出，保证准确性。

传感器采用美国进口高精度、高稳定性微压芯片，经过精细组装而成，同时采用先进的电路设计和温度补偿技术，使变送器性能更加优越、测量更加稳定、准确，增强抗干扰能力，延长使用寿命长。

传感器与皮托管配套使用，被广泛应用于测量各种无腐蚀性、气体环境干燥的压力或压差；同时也可广泛用于消防、医疗、暖通、工厂、管道以及风机厂等单位部门。

## 功能特点

- 实时监测环境压力或压差

- 提供Modbus RS485和模拟量通讯接口

- 12-24V DC供电

## 产品优势

- 采用进口高精度、高稳定性的扩散硅

- 零点漂移小，重复性好

- 灵敏度高、响应速度快

- 体积小、重量轻，安装调试方便

- 采用不锈钢的外壳坚固耐用

- 产品经过多种测试，抗干扰能力强

- 有反向保护电路，限流保护电路

## 产品参数

| 参数名称 | 参数内容 |
| --- | --- |
| 直流供电（默认） | 12-24V DC |
| 测量介质 | 干燥气体（无腐蚀） |
| 微压差量程 | ±100Pa到±1KPa |
| 分辨率 | 低至0.1Pa |
| 精度等级 | 0.25%Fs/0.5%Fs |
| 输出信号 | 485信号 |
| 介质温度 | -20到85摄氏度 |
| 补偿温度 | 0到60℃ |
| 工作湿度 | 0-95%（相对湿度）、无凝结 |
| 稳定性 | ±0.1%Fs/年 |
| 过载能力 | 10KPa |
| 爆破压力 | 30KPa |

## 皮托管参数

| 参数名称 | 参数内容 |
| --- | --- |
| 直径 | 默认6毫米（可定制） |
| 长度 | 默认350毫米（可定制） |
| 材质 | 304不锈钢 |

# 硬件连接

## 产品清单

安装前请检查设备清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 高精度传感器 | 1台 |
| 皮托管 | 1个（选配） |
| 12V防水电源 | 1台（选配） |
| USB转485设备 | 1台（选配） |
| 保修卡/合格证 | 1份 |

## 产品外观尺寸

以下是产品的外观尺寸图，根据外观尺寸图使您安装固定传感器方便、快捷，如图所示：

（1）微压传感器

（2）皮托管

## 测量原理

微压传感器通过透明的PVC软管连接皮托管，再将皮托管的前端放进管道中，管道中的风速、风量通过皮托管传输到传感器内部，通过我司使用的高精度扩散硅芯片、以及电路设计，按照伯努利方程将风速、风压进行换算，得到管道内的压力数值。

## 接口说明

微压传感器电源接口为宽电压电源输入 12-24V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突，线序说明如图（表）所示：

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 棕色 | 电源正（12-24VDC） |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 通信 | 黄色 | 485-A |
|  | 蓝色 | 485-B |

注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

## 注意事项

- 产品出厂均带有产品合格证和使用说明指导书

- 接线应严格按照使用说明进行

- 产品是精密仪表，禁止拆卸、碰撞、跌落传感器

- 使用过程中若发现异常，先关闭电源，停止使用，检查接线或者直接联系我司售后工作人员

- 传感器需存放在干燥、阴凉和通风的地方

# 配置软件安装及使用

我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

## 传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。

如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

## 传感器监控软件的使用

软件界面如图所示：

打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。

## 修改波特率和设备地址

在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率

# 通信协议

## 通讯基本参数

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 编码 | 8位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校准 | CRC冗长循环码 |
| 波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps |

## 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

| 校验码低位 | 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数1 | 第一数据区 | 第二数据区 | 第N数据区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

## 寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 40001 | 压力值（单位0.1Pa） | 只读 |
| 0100H | 40101 | 设备地址（0-252） | 读写 |
| 0101H | 40102 | 波特率（2400/4800/9600） | 读写 |

## 通讯协议示例以及解释

### 读取设备地址0x01的正压值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x02 | 0xC2 | 0x0B |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字数 | 压力值 | 校验码 低位 | 校验码 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x09 0x2a | 0x4D | 0xBC |

压力值：

092A(十六进制)=2346=>压力=234.6Pa

### 读取设备地址0x01的负压值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x02 | 0xC2 | 0x0B |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字数 | 压力值 | 校验码 低位 | 校验码 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0xFF 0x2A | 0x4D | 0xBC |

压力值：

FF2A(十六进制)转换成65322（十进制）

FFFF(十六进制)转换成65535（十进制）

65322-65535=-213=>压力=-21.3Pa

## 常见气压单位的转换

本文大气压单位均使用mbar(毫巴)来描述，与kPa换算关系如下：

1kPa=10mbar=1000Pa

标准大气压为101.325kPa，换算为1013.25mbar。