RS-EC-N01-2

工业EC变送器用户手册

（485型）

文档版本：V1.2

目录

1. 产品介绍	4

1.1 功能特点	4

1.2 设备技术参数	4

1.3 产品选型	5

1.4 产品清单	5

1.5 设备尺寸	5

1.6 电极尺寸及安装	6

1.6.1 电极类型及尺寸	6

1.6.2 电极安装	7

2. 设备使用说明	8

2.1 接线说明	8

2.2 参数配置说明	8

2.3标定说明	9

2.3 ModBus通信及寄存器详解	10

2.3.1设备通信基本参数	10

2.3.2数据帧格式定义	10

2.3.3寄存器地址	11

2.3.4通讯协议示例以及解释	11

3. 注意事项与维修维护	12

4. 联系方式	13

5. 文档历史	13

# 1. 产品介绍

本产品是一款测量溶液电导率值的设备,具有自动温度补偿功能，可将当前温度电导率补偿到指定温度。可广泛应用于断面水质、养殖、污水处理、环保、制药、食品和自来水等水溶液电导率值的连续监测。

## 1.1 功能特点

- 电导率测量最大范围1~20000μs/cm；温度测量范围-20~100℃，分辨率0.1℃。

- 带有盐度与TDS换算功能

- RS485 通讯接口：MODBUS RTU 通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。

- ModBus通信地址可设置，波特率可修改。

- 设备采用宽电压供电，直流7~30V均可.

- 产品外壳为IP65防护等级可用于室外雨雪环境。

## 1.2 设备技术参数

| 供电 | DC 7~30V |
| --- | --- |
| 功耗 | 0.4W |
| 通信接口 | RS485；标准的MODBUS-RTU协议；通信波特率：默认4800（2400、4800、9600可设） |
| 电导率测量范围 | K=1：1~2000μs/cm；分辨率：0.1μs/cm K=10：10~20000μs/cm；分辨率：1μs/cm |
| 电导率测量误差 | ±1%FS |
| 温度测量范围 | -20~100℃; 分辨率：0.1℃ |
| 温度测量误差 | ±0.5℃ |
| 温度补偿范围 | -20~100℃（默认补偿温度25℃） |
| 温度补偿系数 | 默认0.02 |
| 盐度测量范围 | 0~11476ppm |
| TDS测量范围 | 0~13400ppm |
| 设备工作条件 | 环境温度：-20-60℃ 相对湿度：<85% |
| 电极线长 | 默认5m（可定制10m、15m、20m） |

## 1.3 产品选型

| RS- |  |  |  |  | 公司代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EC- |  |  |  | 工业EC变送器 |
|  |  | N01- |  |  | RS485（Modbus-RTU 协议） |
|  |  |  | 2- |  | 壁挂王字壳 |
|  |  |  |  | SUS01 | 不锈钢电极，电极常数k=1 |
|  |  |  |  | SUS10 | 不锈钢电极，电极常数k=10 |
|  |  |  |  | EP01 | 塑壳电极，电极常数k=1 |
|  |  |  |  | EP10 | 塑壳电极，电极常数k=10 |

## 1.4 产品清单

◆工业EC变送器1台

◆电导率电极1个

◆合格证、保修卡等

◆膨胀塞2个、自攻丝2个

## 1.5 设备尺寸

## 1.6 电极尺寸及安装

### 1.6.1 电极类型及尺寸

不锈钢电极，上下3/4螺纹方便安装

塑壳电极，我司提供3/4转1/2补芯，以便安装。

### 1.6.2 电极安装

1. 沉入式安装：电极的引线从不锈钢管里穿出，电极顶部的 3/4 螺纹与不锈钢 3/4 螺纹用生料带相连接。确保电极顶部及电极线不进水。

2．管道安装：通过电极 3/4 的螺纹与管道相连接。

# 2. 设备使用说明

## 2.1 接线说明

|  | 说明 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电 源 | 棕色 | 电源正（7~30V DC） |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 通 讯 | 绿色 | 485-A |
|  | 蓝色 | 485-B |

## 2.2 参数配置说明

打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到

打开即可。

1）选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

2）单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

3）根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

4）如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

## 2.3标定说明

在配置工具中找到EC选项卡。

根据所购买的设备量程选择对应的电导率分辨率。若购买电极常数k=1的量程为1~2000μs/cm的设备，则选择分辨率0.1；若购买电极常数k=10的量程为10~20000μs/cm的设备， 则选择分辨率1.0。默认分辨率为1.0。

选择完分辨率后点击查询可显示当前电导率和温度，勾选自动可实时刷新。

温度补偿系数可根据所测溶液的温度系数修改，默认为0.02。

标定时，将电极放入已知电导率值的标准溶液中，晃动电极加快响应，之后静置，待电导率数值稳定后，将此溶液电导率写入电导率溶液校准中并点击校准，完成标定。

## 2.3 ModBus通信及寄存器详解

### 2.3.1设备通信基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

### 2.3.2数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！ CRC 码：二字节的校验码。

### 2.3.3寄存器地址

| 寄存器地址 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | 03 | 电导率值（量程1~2000时为实际值的10倍； 量程10~20000时为实际值） |
| 0001H | 03 | 温度（实际值的10倍） |
| 0002H | 03 | 盐度（ppm） |
| 0003H | 03 | TDS（ppm） |
| 0050H | 03/06 | 温度偏差值（实际值的10倍） |
| 0051H | 03/06 | 电导率偏差值（量程1~2000时为实际值的10倍； 量程10~20000时为实际值） |
| 0052H,0053H | 03/16 | 电导率温度补偿系数（浮点数） |
| 0054H,0055H | 03/16 | 电极常数（浮点数） |

### 2.3.4通讯协议示例以及解释

举例1：读地址为01的设备当前电导率值和温度

下发帧：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器内容 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xc4 | 0x0b |

应答帧: （例如量程为0~2000μs/cm的设备读到电导率值为1000μs/cm，温度为26.5℃）

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 寄存器内容 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x27 0x10 0x01 0x09 | 0x30 | 0xd4 |

电导率计算：2710（十六进制）=10000 =>电导率=1000.0μs/cm

温度计算：109H（十六进制）=265=>温度=26.5℃

举例2：对地址为01的设备当前电导率值设置偏差值进行数值修正

下发帧：（假如当前量程为0~2000μs/cm的设备，输出电导率值为990，要将数值修正到1000，差值为1000-990=10，扩大10倍为100=>64H（十六进制），寄存器内容写00 64）

| 地址码 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器内容 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x50 | 0x00 0x64 | 0x88 | 0x30 |

应答帧:（根据MODBUS标准应答为下发帧的镜像报文）

| 地址码 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器内容 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x50 | 0x00 0x64 | 0x88 | 0x30 |

# 注意事项与维修维护

◆ 设备本身一般不需要日常维护，在出现明显的故障时，请不要打开自行修理,尽快与我们联系！

◆ 原则上电极在每次测量前应进行标定，长期使用应定期标定电极。

◆ 电极长期不使用，一般可以贮存在干燥的地方，但使用前必须放入（贮存）在蒸馏水中数小时来活化电极，经常使用的电极可以放入（贮存）在蒸馏水中。

◆ 电导电极的清洗：

可以用含有洗涤剂的温水清洗电极上有机成分沾污，也可以用酒精清洗。

钙、镁沉淀物最好用10 %拧檬酸。

只能用化学方法或在水中晃动的方式清洗电极极片或极柱。擦拭电极极片或极柱会破坏镀在电极表面的镀层（铂黑）。

# 4. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

总部地址：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座2楼整层

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座10楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 5. 文档历史

V1.0    文档建立

V1.1    寄存器地址描述更正，温度测量范围更正

V1.2    新增注意事项与维修维护说明