## 测试报告
内阻采集准确性测试报告
测试时间 | 2017-08-09 | 测 试 人 | 盘贵星
测试平台 | 蓄电池监测测试软件V1.0.0 | 测试型号 | OM-BOD-600、OM-BOD-1000
测试目的 | 1、内阻采集交替测试准确性验证。 2、程序优化后测试测量准确性。
测试方法 | 1、4个电池，静态下测试。 2、管理模块程序版本：V1.0.0、测量模块程序版本：V1.0.0 3、进行4个电池和4个模块进行4次交替测试，不同模块测试同一个电池的数据准确性。
测试内容 | 1、交替测试采集内阻数据，对比分析统计
测试结果 | 1、内阻采集波动值在1mΩ以内。 2、采集内阻值总体趋于线性，但比仪表读数偏高，需要重新校准后再做交替测试。 3、不同模块采集同一个电池，波动值在2.10mΩ以内。

## 测试记录
测试记录
| 编辑： |  | 盘贵星 | 日期： | 2017-08-09
序号 | 测试时间 | 测试项 | TR1030标定值(mΩ) | 模块编号 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 波动幅值 | 误差 | 不同模块平均值 | 备注
| 2017-08-09 | 内阻值 | 6.4 | 1 | 5.301 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | -1.099 | 6.8312 | 这组数据有异常
|  |  |  | 2 | 7.1667 | 7.5 | 7.1 | 0.4 | 0.76667
|  |  |  | 3 | 7.3615 | 7.6 | 7.2 | 0.4 | 0.96154
|  |  |  | 4 | 7.4956 | 7.6 | 7.3 | 0.3 | 1.0956
|  |  | 14.91 | 1 | 15.8333 | 16 | 15.7 | 0.3 | 0.92333 | 16.3495
|  |  |  | 2 | 16.5615 | 16.8 | 16.5 | 0.3 | 1.6515
|  |  |  | 3 | 16.6095 | 16.8 | 16.5 | 0.3 | 1.6995
|  |  |  | 4 | 16.3934 | 16.5 | 16.2 | 0.3 | 1.4834
|  |  | 32.5 | 1 | 34.6171 | 34.7 | 34.5 | 0.2 | 2.1171 | 33.9251
|  |  |  | 2 | 33.2812 | 33.6 | 32.9 | 0.7 | 0.78121
|  |  |  | 3 | 33.7022 | 34 | 33.4 | 0.6 | 1.2022
|  |  |  | 4 | 34.1 | 34.4 | 34 | 0.4 | 1.6
|  |  | 42.6 | 1 | 45.768 | 45.8 | 45.7 | 0.1 | 3.168 | 44.9585
|  |  |  | 2 | 44.2222 | 44.4 | 44.1 | 0.3 | 1.6222
|  |  |  | 3 | 44.4238 | 45.8 | 45 | 0.8 | 1.8238
|  |  |  | 4 | 45.4199 | 44.6 | 44.3 | 0.3 | 2.8199